Załącznik nr 2
Zadanie nr 1

Łóżka – 3 szt.

Łóżko szpitalne z wagą / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/NIE	Podać
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża / Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm / Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm
Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. / W części wezgłowia krążki dwuosiowe
Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. / Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. / Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. / Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu.
Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm
W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki
Sterowanie funkcjami łózka: / Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: / Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. / Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. / Funkcja CPR, przycisk serwisowy. / Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15,30,45 stopni za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. / Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD / Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. / Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) / Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek / Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
Elektryczne regulacje: / Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm / - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5) / - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5) / - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2) / - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2) / Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża
Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. / Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów w tym min. 3 drewnopodobne.
Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne / z norma medyczną ICE 60601-2-52. / Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. / Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. / Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. / Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. / Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. / Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. / Barierki zabezpieczające na całej długości
Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
Przedłużenie leża minimum 28 cm. / Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża
4 uchwyty stabilizujące materac
Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. / Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół
Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg.
Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6
Elementy wyposażenia każdego łóżka: / - Uchwyt na worek urologiczny / - Uchwyt ręki / - Statyw infuzyjny jezdny dwumiejscowy na zawieszenie kroplówki / - Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. / Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, / Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. / Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia / Dokładność ważenia: 100g-200 g / Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku / Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie. / Możliwość ustawienia cykli min. 5 poziomów
Łóżko wyposażone w materac dopasowany rozmiarami do wymiarów leża łóżka. Materac o grubości min. 13 cm, termo elastyczny w pokrowcu zmywalny, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki do dezynfekcji

Załącznik nr 2
Zadanie nr 2

Materace przeciwodleżynowe – 6 szt.

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/NIE	Podać
Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy, z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod kątem niniejszej dostawy.
Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.
Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm ±0,5cm
Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut.
Funkcja System przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą dwóch zaworów wbudowanych w materac po obu jego stronach w sekcji stóp (nie w pompie). Zawory w kolorze odmiennym od zaworu CPR.
Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym
Materac zbudowany z 20-22 komór: 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.
Komory poprzeczne materaca umieszczone w jednej warstwie w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.
Wysokość każdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”).
Nieaktywny (nienapompowany) system rotacji/przechyłów nie wpływa na wysokość całego materaca.
Całkowita wysokość materaca 13cm ±0,5cm
Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem.
Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21.
Pompa wyposażona w blokadę panelu sterowania uruchamiającą się samoczynnie po 30 sekundach od wprowadzenia zmian w ustawieniach.
Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania.
Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa alarmów z funkcją wyciszenia. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza).
Materac w całości pneumatyczny (bez warstw piankowych, gąbkowych itp.) kładziony na spodni materac gąbkowy.
Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR zlokalizowanego w sekcji głowy. Zawór w kolorze czerwonym.
Limit wagi pacjenta min. 200kg
Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.- tryb transportowy
Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem
Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno)
Zasilanie 230V 50Hz, pobór mocy do 8W

Załącznik nr 2
Zadanie nr 3

Zintegrowany system do higieny ciała – 2 szt.
Zintegrowany system do higieny ciała 2 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Wózek transportowo-kąpielowy przeznaczony do transportu i kąpieli osób niepełnosprawnych ruchowo
Konstrukcja malowana proszkowo
Wanna wykonana z PCV
W zestawie wodoodporna poduszka
Konstrukcja wyposażona w odpływ
Cztery odbojniki po jednym w każdym rogu
Na wyposażeniu odchylane barierki boczne i barierki czołowe ze stali nierdzewnej
Wysokość regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego
Koła z blokadą indywidualną
Jedno z kół – koło kierunkowe
Obudowa dolnej części ramy z materiału ABS
Szerokość całkowita 700 mm (+/- 30mm)
Długość całkowita 2000 mm (+/- 30mm)
Wysokość całkowita 800-1200 mm (+/- 30mm)
Szerokość dna wanny 550 mm (+/- 30mm)
Długość dna wanny 1850 mm (+/- 30mm)
Wysokość do dna wanny 470-850 mm (+/- 30mm)
Waga urządzenia 66kg (+/- 2 kg)
Dopuszczalne obciążenie wanny min. 180 kg
Koła o średnicy 200 mm z indywidualną blokadą

Załącznik nr 2
Zadanie nr 4

Respiratory – 6 szt.

Respirator do wentylacji dorosłych z dodatkowym wyposażeniem oraz wózkiem pod aparaturę medyczną 6 kpl. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/NIE	Podać
Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej
Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy.
Możliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm
Aparat spełniający normy IEC: 60601-1, 60101-1-2, 60601-1-8, 60601-1-11, oraz ISO 10651-2, ISO10651-6
Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg.
Możliwość zaprogramowania minimum 4 programów terapeutycznych
Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 3.3 kg
Wymiary max szer. 290 x gł. 220 x wys. 95 mm
Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali.
Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski.
Samoczynna blokada ekranu dotykowego
Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)
Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min
Możliwość doposażenia aparatu w podstawę na stolik, wózek jezdny z 4 blokowanymi kółkami i ramieniem na obwód oraz torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim.
Respirator przystosowany do pracy ciągłej
Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem
CPAP
S
T
ST z docelową objętością
PAC
PC
ACV
CV
PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV
PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV
PCV
P-SIMV
V-SIMV
iVAPS
Możliwość ustawień wentylacji przez ustnik
Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni
Regulacja częstość oddechu w zakresie wył-80 odd/min
Zakres generowanych ciśnień:
IPAP: 2-50 mbar,
EPAP: 0-25mbar,
CPAP: 3-20mbar
Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml
Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać
Możliwość zaprogramowania westchnięć
Możliwość włączenia wdechu manualnego
Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od Min do 900 ms
Regulowany czas wdechu w zakresie min 0,2 do 5 sekund
Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie 5% - 90% szczytowego przepływu
Monitorowanie:
Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym
Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego.
Pomiar przecieków niezamierzonych
Cyfrowe wskaźnik ciśnienia szczytowego
Indeks dyszenia RSBI (f/Vt)
Pomiar wskaźnika I:E
Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta
Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone
Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta
Zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta
Możliwość zastosowania zintegrowanego pulsoksymetru wykonującego pomiary również w trybie czuwania
Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanego oprogramowaniem
Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalownym dedykowanego oprogramowaniem
Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie.
Alarmy:
Awarii zasilania
Braku ładowania
Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej
Braku przejścia testu
Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód)
Wysokiej nieszczelności
Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka)
Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska)
Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności
Niskiego poziomu ciśnienia
Niskiej i wysokiej częstości oddechowej
Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji)
Niskiego i wysokiego poziomu FiO2
Niski i wysoki poziom SpO2 oraz tętna
Niskiego i wysokiego PEEP
Niskiego poziomu naładowania baterii
Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95%
Alarmy o 3 priorytetach (wysoki, średni i niski)
Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty
Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu
Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech
Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów
Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora.
Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min 24 godziny
Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME
Głośność pracy respiratora - max 35dB
Gwarancja min 2 lata
Serwis turbiny nie częściej niż 35 000 godzin pracy turbiny
Polskie menu aparatu i instrukcja obsługi
Dodatkowe wyposażenie respiratora
Zestaw filtrów wlotowych min. 6 sztuki
Obwód podwójny do wentylacji inwazyjnej dla dorosłych, jednopacjentowy min. 200 sztuk
Filtry oddechowe przeciwbakteryjne min. 400 szt
Łącznik tlenu min. 20 szt.
Wózek pod aparaturę medyczną
Stolik pod aparaturę medyczną wyposażony w (od góry): 1x szuflada, 1xblat 450x320mm, 1xszuflada
Stelaż stolika wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szuflad, blatu oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
Blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Blat z pogłębieniem. Wierzchnia część korpusu szuflady z pogłębieniem, z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą
Podstawa wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą
Stolik wyposażony w listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu (przewód min. 3m)
Stolik wyposażony w 1 wysięgnik dwuprzegubowy do kabli aluminiowy anodowany lub lakierowany proszkowo. Wysięgnik wyposażony w dwa elementy podtrzymujące kable na ramieniu, zakończony głowicą do kabli i drenów o średnicach odpowiednio: 16mm, 25mm, 20mm
Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: - szerokość: 530 mm (+/- 20mm) - głębokość: 400 mm (+/- 20mm) - wysokość od podłoża do blatu: 900 mm (+/- 20mm)
Wymiary blatu: - szerokość: 450mm (+/- 20mm) - głębokość: 320 mm (+/- 20mm)
Wymiary powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 400 mm (+/- 20mm) - głębokość: 270 mm (+/- 20mm)
Wymiary szuflady: - szerokość: 450 mm (+/- 20mm) - głębokość: 320 mm (+/- 20mm) - wysokość: 155 mm (+/- 20mm)
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375 mm (+/- 20mm) - głębokość: 280 mm (+/- 20mm) - wysokość: 105 mm (+/- 20mm)
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)
Rok produkcji min. 2020

Załącznik nr 2
Zadanie nr 5

Podnośnik elektryczny - 2 szt.
Podnośnik elektryczny pacjenta / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Podnośnik do transportu oraz kąpieli pacjenta z udźwigiem do 150 kg +/- 5 kg
Obsługa podnośnika poprzez zintegrowany automatyczny pilot dołączony do podnośnika
Działanie siłownika - płynne, bez szarpnięć oraz zacinania
Składanie urządzenia do transportu bez użycia narzędzi oraz serwisu
Rama podnośnika wyposażona w podwójne koła, w tym co najmniej dwa z blokadą
Urządzenie wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania
Nosze utrzymujące pacjenta wykonane z materiału szybkoschnącego oraz przepuszczające wodę
Urządzenie umożliwia podnoszenie pacjenta z wózka oraz łóżka
Waga podnośnika nie więcej niż 40 kg

Załącznik nr 2
Zadanie nr 6

Rolki do przesuwania pacjenta – 2 szt.
Rolki do przesuwania pacjenta / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Rolki przeznaczone są do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia
Rolki wykonane z mocnej ramy duraluminiowej, które dzięki materiałowi imitującego skórę są łatwe w czyszczeniu i jednocześnie odporne na uszkodzenia i dezynfekcję.
Wymiary: 500x600 mm (+/-20mm)
Udźwig min 160 kg

Załącznik nr 2
Zadanie nr 7

Ssak elektryczny – 7 szt.
Ssaki elektryczne 7 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Ssak przystosowany do pracy przerywanej (tryb pracy przez 20 min., następnie przerwa 10 min.)
Napięcie 12 V DC (230V AC/ 50-60 Hz), zasilacz zewnętrzny, możliwość ładowania akumulatora ssaka poprzez dedykowany adapter na 12V z gniazda zapalniczki w karetce
Czas pracy z baterii min. 3 h przy podciśnieniu -75kPa
Ładowanie baterii od 0 do 100% max. 4h
Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu za filtrem min. 20 l/min
Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa / z dokładnością min. ± 8%
Poziom hałasu max. 60dB
Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia, niepalnego materiału z ochroną przed promieniowaniem UV
Wymiary:(szer.wys.gł.) 3100x2400x1900 mm (+/- 20 mm) z pojemnikiem 1L z pokrywą zakręcaną zamontowanym z boku ssaka
Waga max. 5 kg
Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia
Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe
Przystosowany do pracy z pojemnikami na wydzieliny od 0,5L do 1L wielo i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych
Włącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu
Diodowe wskazanie stopnia naładowania akumulatora
Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych.
Manometr ssaka opisany w podziałach w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa
Możliwość zastosowania pojemnika na wydzieliny 0.5L - 1L wielorazowy z pokrywą zakręcaną i zabezpieczeniem przelewowym jak również pojemników wielorazowego użytku bez pokrywy z przeznaczeniem do wkładów workowych 1L jednorazowego użytku (do wyboru przez Zamawiającego z chwilą dostawy).
Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie
Długość drenu ssącego min. 1.5m
Ssak przygotowany do rozbudowy o podstawę jezdną bez potrzeby wsparcia serwisu /przygotowane otwory u podstawy obudowy ssaka do przykręcenia wkrętami do dedykowanej podstawy jezdnej/
Dedykowany wózek pod urządzenie

Załącznik nr 2

Zadanie nr 8

Defibrylator – 1 szt.
Defibrylator z kardiowersją i stymulacją 1 kpl. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Urządzenie do monitorowania i defibrylacji
Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’
Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.
Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
Dwufazowa fala defibrylacji
Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J
Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej
Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund
Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku
Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J
W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J
Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej
Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora
Możliwość wykonania kardiowersji
Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń
a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min.
b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto
Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
a. tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
b. natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA
c. zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min
Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
Wbudowana drukarka termiczna
Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm
Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych
Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG
Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive
Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową
Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie
Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi
Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania
Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V
Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach
Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test)
Uchwyt na ramę łóżka
Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg

Załącznik nr 2

Zadanie nr 9

Pompa żywieniowa – 6 szt.
Pompa żywieniowa

Lp.		OPIS / PARAMETR WYMAGANY		Parametry oferowane/ / podać zakresy lub opisać
1		Producent
2		Nazwa i typ
3		Kraj pochodzenia
4		Rok produkcji (min. 2021)
5	Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: / leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), / żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, / leków światłoczułych, / krwi i preparatów krwiopochodnych.
6	Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy
7	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym.
8	Możliwość odłączania detektora kropli.
9	Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym.
10	Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym.
11	Kolorowy ekran pompy.
12	Ekran dotykowy pompy
13	Przekątna ekranu 3,2 cala
14	Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h.
15	Dokładność infuzji ± 5%.
16	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: / ml, L, / ng, μg, mg, g, / μEq, mEq, Eq, / mlU, IU, kIU, / mIE, IE, kIE, / cal, kcal, / J, kJ, / mmol, mol, / z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, / z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, / na min, godz., dobę.
17	Tryby dozowania: / Infuzja ciągła, / Infuzja okresowa (bolusowa), / Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), / Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
18	Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: / nazwa leku, / koncentracja leku, / szybkość infuzji, / informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, / podana dawka, / poziom limitów dla szybkości infuzji, / czas do końca dawki w formie graficznej, / kategorii leku wyodrębnionej kolorem, / stan naładowania akumulatora, / aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
19	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
20	Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): / objętość / dawka, / czas lub szybkość podaży.
21	Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką.
22	Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji.
23	Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: / nazwy leku, / 10 koncentracji leku, / szybkości dozowania (dawkowanie), / całkowitej objętości (dawki) infuzji, / parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, / limitów dla wymienionych parametrów infuzji: / miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, / twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. / Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. / Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. / Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. / Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków.
24	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).
25	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
26	Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.
27	Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg.
28	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
29	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
30	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.
31	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.
32	Wysokość pompy max. 12 cm.
33	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: / zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, / alarm nieprawidłowego mocowania, / pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, / automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, / automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, / świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
34	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
35	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
36	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
37	Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.
38	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22.
39	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej.
40	Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h.
41	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h.
42	Waga max. 2,3 kg.
43	Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Załącznik nr 2

Zadanie nr 10

Pompa infuzyjna – 6 szt.
Pompa strzykawkowa

Lp.	OPIS / PARAMETR WYMAGANY	Parametry oferowane/ / podać zakresy lub opisać
1	Producent
2	Nazwa i typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji (min. 2021)
5	Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml.
6	Strzykawki montowane od czoła.
7	Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy.
8	Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy.
9	Wysokość pompy max 12 cm
10	Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h
11	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: / ml, L, / ng, μg, mg, g, / μEq, mEq, Eq, / mlU, IU, kIU, / mIE, IE, kIE, / cal, kcal, / J, kJ, / mmol, mol, / z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, / z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, / na min, godz., dobę.
12	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).
13	Tryby dozowania: / Infuzja ciągła, / Infuzja bolusowa (z przerwą), / Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), / Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
14	Dokładność infuzji ± 2%
15	Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: / - objętość / dawka / - czas lub szybkość podaży
16	Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.
17	Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: / nazwy leku, / 10 koncentracji leku, / szybkości dozowania (dawkowanie), / całkowitej objętości (dawki) infuzji, / parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, / limitów dla wymienionych parametrów infuzji: / - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, / - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. / Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. / Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. / Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. / Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków.
18	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.
19	Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: / nazwa leku, / koncentracja leku, / szybkość infuzji, / informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, / podana dawka, / poziom limitów dla szybkości infuzji, / czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, / kategorii leku wyodrębnionej kolorem, / stan naładowania akumulatora, / aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
20	Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.
21	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
22	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
23	Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów.
24	Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.
25	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
26	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
27	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.
28	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: / Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. / Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, / Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, / Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, / Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, / Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
29	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
30	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
31	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
32	Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia.
33	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22
34	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej
35	Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h
36	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h
37	Waga max. 2,2 kg.

Załącznik nr 2

Zadanie nr 11

Kardiomonitory – 6 szt.
Kardiomonitor 6 kpl. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg		Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli.
Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych.
Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut.
Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów
Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.
Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta
Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora
Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: / EKG; / Odchylenie odcinka ST; / Liczba oddechów (RESP); / Saturacja (Spo2); / Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); / Temperatura (T1,T2,TD).
Pomiar EKG
Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.
Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.
Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.
Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.
Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.
Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.
Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych
Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc
Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: / Bradykardia / Tachykardia / Asystolia / Tachykardia komorowa / Migotanie komór / Migotanie przedsionków / Stymulator nie przechwytuje / Stymulator nie generuje impulsów / Salwa komorowa / PVC/min wysokie
Pomiar oddechów (RESP).
Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min
Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.
Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji
Pomiar saturacji (SpO2).
Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%
Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min.
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%.
Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik
Alarm desaturacji
Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru.
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg.
Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm.
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.
Tryb pomiaru: / AUTO; / Ręczny.
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. / Podać.
Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie
Pomiar temperatury (TEMP)
Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. / Podać.
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa
Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe.
Kabel EKG 5-odprowadzeniowy
Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP
Mankiet do pomiaru NIBP: średni
Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips
Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny
Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.
Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika
3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów.
Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.
Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów.
Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru.
Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.
Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru)
Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.
Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia
Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).
Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).
Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania.
Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.
Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny.
Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin.
Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.
Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.
Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej)
Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru
Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci
Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci
Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC).
Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: / - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; / - BIS; / - NMT; / - EEG; / - ScvO2 lub SvO2.
Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania
Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy
Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora
Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1

Załącznik nr 2

Zadanie nr 12

Waga do podnośnika transportowego 1 szt.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok producji 2021	TAK
2	Dokładność do 100 g	TAK
3	Zakres pomiarowy 180 kg	TAK
4	Czytelny wyświetlacz LCD	TAK
5	Obudowa z tworzywa ABS	TAK
6	Częstotliwość pomiarów 5 Hz	TAK
7	Zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V AA	TAK
8	Czas pracy ciągłej do 300 h	TAK
9	Funkcje : tara, HOLD	TAK
10	Masa własna do 0,5 kg	TAK
11	Swiadectwo wzorcowania PCA

Załącznik nr 2

Zadanie nr 13

Podnośnik pacjenta kąpielowy – 1 szt.

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkukcji 2021	TAK
2	Przycisk awaryjny stop	TAK
3	Awaryjne ręczne opuszczanie	TAK
4	Możliwość rozszerzenia podstawy nośnej	TAK
5	Blokowane tylne koła	TAK
6	Koła 100 mmm lub 75 mm	TAK
7	Wysokość ponośnika 125 cm ( +/_ 10% )	TAK
8	Szerokość podstawy jezdnej 54 cm ( +/_ 10 % )	TAK
9	Szerokość podstawy jezdnej rozłożonej 105 cm ( +/_ 10 % )	TAK
10	Długość podstawy jezdnej 98 cm ( +/_ 10 % )	TAK
11	Zakres pracy orczyka 65 – 178 cm ( +/_ 10 % )	TAK
12	Udźwig 180 kg	TAK

Załącznik nr 2

Zadanie nr 14

Macerator – 1 szt.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2	Silnik – 0,59 kw ( +/- 10 % )	TAK
3	Zasilanie elektryczne – jednofazowe 230 V, 50 Hz, 13 A lub trójfazowe 400 V, 50 Hz, 6 A	TAK
4	Doprowadzanie wody – rura doprowadzająca wodę 3/4	TAK
5	Zużycie wody 1 cykl – 24 l	TAK
6	Waga – bez załadunku 85 kg ( +/- 10 % )	TAK
7	Wymiary – 940 mm wys. X 620 mm głęb. 430 mm szer.	TAK
8	Górna pokrywa wykonana z tworzywa z wbudowanym systemem antybakteryjnym	TAK
9	Certyfikat CE	TAK
10	Zabezpieczenie włączania – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik zablokowania odpływu – zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożlwia włączenie urządzenia

Załącznik nr 2

Zadanie nr 15

Wózek zabiegowy – 2 sztuki

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2021	TAK
2	Ze stali nierdzewnej kwasoodporny	TAK
3	Blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem	TAK
4	4 kółka jezdne – 2 z blokadą	TAK
5	Wysuwany blat boczny	TAK
6	Wysuwane kuwety o różnych pojemnościach	TAK
7	Wysuwane kosze o różnych wielkościach	TAK
8	Szyna instumentalna do mocowania wyposażenia	TAK
9	Pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową	TAK
10	Pojemnik na rękawice	TAK
11	Pojemnik na zużyte igły	TAK
12	Koszyk na akcesoria	TAK
13	Gwarancja minimum 24 miesiace	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 16
Wózek na zwłoki – 1 sztuka

- wózek do transportu zwłok,
- zestaw skałada się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi,
- wózek może być o stałej wysokości lub wysokości z mechanizmem śrubowym,
- konstrukcja wózka i tacy wykonana ze stali nierdzewnej,
- długość całkowita : 215 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość całkowita : 75 cm ( +/_ 10 % ),
- długość tacy : 200 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość tacy : 60 cm ( +/_ 10 % ),
- koła pompowane lub lane ( pełne ),
pokrywa PCV.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 17

ZESTAW SPRZATAJĄCY:

Zestaw sprzątający składający się z wózka wyposażonego w 2 wiaderka o pojemności 20-25,l z prasą do wyciskania mopa płaskiego różnego rodzaju,
uchwytu na worek, w wyposażeniu worek tekstylny, 3 kuwety na akcesoria oraz 4 wiaderka o pojemności 5-6l. koloru czerwony, żółty, niebieski i zielony
Zestaw posiada metalowy stelaż podstawę chromowaną jezdną, 4 kółka jezdne z czego przynajmniej dwa z blokadą,

Załącznik nr 2

Zadanie nr 18

Łóżka rehabilitacyjne – 7 szt.

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Parametr	Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża / Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm / Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm
Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. / W części wezgłowia krążki dwuosiowe
Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. / Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. / Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. / Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu.
Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm
W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki
Sterowanie funkcjami łózka: / Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: / Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. / Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. / Funkcja CPR, przycisk serwisowy. / Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15,30, 45 stopni za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. / Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD / Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. / Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) / Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek / Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
Elektryczne regulacje: / Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm / - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5) / - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5) / - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2) / - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2) / Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża
Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych łączeń. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry. Szczyty z możliwością blokady na czas transportu za pomocą suwaków lub pokręteł.
Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne / z norma medyczną ICE 60601-2-52. / Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. / Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. / Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. / Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. / Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. / Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. / Barierki zabezpieczające na całej długości
Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
Przedłużenie leża minimum 28 cm. / Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża
4 uchwyty stabilizujące materac
Koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. / Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół
Bezpieczne obciążenie robocze minimum 250 kg.
Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6
Elementy wyposażenia każdego łóżka: / - Uchwyt na worek urologiczny / - Uchwyt ręki
Łóżko wyposażone w materac dopasowany rozmiarami do wymiarów leża łóżka. Materac o grubości min. 13 cm, termo elastyczny w pokrowcu zmywalny, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki do dezynfekcji

Załącznik nr 2

Zadanie nr 19
Regał koszowo-półkowy do przewożenia bielizny / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką, dwiema półkami oraz dwoma stelażami na odpady
Szafka zabudowana z drzwiami wyposażonymi w ergonomiczny uchwyt aluminiowy anodowany lub lakierowany wg palety RAL - minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego
Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS w kolorze szarym
Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty
Kolor płyty meblowej - minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego
Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia
Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm
Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu
Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu
Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik
Wózek wyposażony w dwie obręcze na odpady
Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie
Wymiary szafki wraz z bandami: - długość: 550 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm)
Wymiary całkowite wózka: - długość: 1050 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość 1080 mm (+/- 20 mm)
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego
Rok produkcji 2021

Załącznik nr 2

Zadanie nr 20
Sprzęt na czystą i brudną bieliznę - 2 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Wymogi graniczne TAK/Nie	Podać
Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką, dwiema półkami oraz jednym stelażem na odpady
Szafka otwarta bez drzwiczek
Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS w kolorze szarym
Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty
Kolor płyty meblowej - minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego
Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia
Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm
Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu
Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu
Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik
Wózek wyposażony w jedną obręcz na odpady
Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie
Wymiary szafki wraz z bandami: - długość: 550 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm)
Wymiary całkowite wózka: - długość: 1050 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość 1080 mm (+/- 20 mm)
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego
Rok produkcji 2021

Załącznik nr 2

Zadanie nr 21

Skaner laserowy wraz ze sterownikami

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
3.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
4.	Regulacja mocy ( tempa dawkowania ) w zakresie 20 – 100 %	TAK
5.	Precyzyjny pomiar mocy sond	TAK
6.	Emisja światła ciągła i impulsowa	TAK
7.	3 tryby pracy skanera R, IR oraz R + IR	TAK
8.	Ustawienie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2	TAK
9.	Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu	TAK
10.	Licznik czasu pracy sterownika i sond	TAK
11.	Dowolny kształt pola zabiegowego	TAK
12.	Automatyczne przeliczanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego	TAK
13.	Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach	TAK
14.	Funkcja offset – przesuwanie pola zabiegowego	TAK
15.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK
16.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 22
Laptop – 3 szt.

	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Parametr oferowany
Specyfikacja Laptopa	Typ	Komputer przenośny
	Procesor	4 rdzenie, 8 wątków, min. 2.40 GHz, min. 8MB cache
	Pamięć RAM	8 GB z możliwością rozbudowy / (z obsługą min. do 16GB)
	Dysk twardy	Dysk SSD min 240 GB oraz Dysk HDD min 512GB
	Napęd	brak
	Karta graficzna	zintegrowana
	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną / Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
	Obudowa	Przekątna ekranu 15,6” / Wbudowane głośniki stereo / Wbudowany mikrofon / Wbudowana kamera
	Zasilacz	Dostarczony przez producenta
	Klawiatura / touchpad	Układ klawiatury QWERTY / Wydzielona klawiatura numeryczna / Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
	System operacyjny	Licencja na system operacyjny pozwalający na integracje komputera w środowisku AD / Fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny.
	Wymagania dodatkowe	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	Gwarancja	24 miesięcy

Załącznik nr 2
Zadanie nr 22
Drukarka - 2 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Technologia druku laserowa	TAK
3.	Maksymalna rozdzielczość 1200 x 1200 DPI	TAK
4.	Maksymalny rozmiar wydruku A4 – 21 x 29,7	TAK
5.	Obsługiwane rozmiary papieru A4, A5, A6	TAK
6.	Prędkość druku czarno – białego 30 stron na minutę	TAK
7.	Możliwość dwustronnego drukowania automatycznie	TAK
8.	Druk czarno - biały	TAK
9.	Skanowanie – rozdzielczość skanera 1200 x 1200	TAK
10.	Kopiowanie – rozmiar kopii A4	TAK
11.	Funkcje – skanowanie, drukowanie, kopiowanie	TAK
12.	Interfejs : LAN ( Ethernet ), USB, ADF	TAK
13.	Rozdzielczość optyczna – osi x 600 DPI	TAK
14.	Połączenie : LAN, USB	TAK
15.	Podajnik papieru 250 szt.	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 23

MEBLE DO DYŻURKI	- SZAFKA POD ZABUDOWĘ UMYWALKI 50 CM, CIĄG Z SZAFEK STOJĄCYCH WYSOKOŚĆ 80 CM., SZEROKOŚĆ 2 X 80 CM., GŁĘBOKOŚĆ 50 CM. KAŻDA DWUDRZWIOWA Z 2 PÓLKAMI WEWNĄTRZ, ZAMYKANE NA KLUCZYK. / -LADA Z NADSTAWKĄ 200 CM. DŁUGOŚCI, SZEROKOŚĆ 60 CM., WYSOKOŚĆ 80 CM. / - 4 KONTENERKI Z SZUFLADĄ ZAMYKANĄ NA KLUCZ I 1 SZAFKĄ Z DWIEMA PÓŁKAMI, ZAMYKANA NA KLUCZ. / -DRUGA ŚCIANA SZAFA W ZABUDOWIE DŁUGOŚĆ OK. 200 CM.GŁĘBOKOŚĆ 50 CM., WYSOKOŚĆ 270 CM. 2 DRZWI PRZESUWNE, ZAMYKANE NAK KLUCZ, WYKONANE Z PŁYTY WIÓROWEJ 18 MM,WEWNĄTRZ PO 6 PÓŁEK, JEDEN SŁUPEK 80 CM. PODWÓJNE DRZWI, GŁĘBOKOŚĆ 50 CM., WYSOKOŚĆ 270 CM. DZIELONY NA PÓŁ ZAMYKANE NA KLUCZ.
MEBLE W ZABUDOWIE NA LEKI I SPRZĘT POKOJU ZABIEGOWEGO	Zabudowa dłuższej ściany na długości około 450 cm. Szafki wiszące na całej długości , dwudrzwiowe , wszystkie zamykane na kluczyk w tym : wysokość 70 cm dla 3 x 80 cm., 2 x 60 cm. i jedna stojąca na blacie z przeszklonymi drzwiami szerokość 80 cm., wysokość 120 cm. Dół - szafki stojące wysokość 80 cm. i głębokość 60 cm. Z regulowanymi nóżkami. W tym 4 szafki 80 cm. , 2 po 60 cm. z czego jedna szafka 60 cm. i jedna 80 cm. z szufladami na prowadnicach .Pozostałe dwudrzwiowe wszystkie zamykane na kluczyk z dwoma pólkami wewnątrz. / Krótsza ścianka – zabudowa zlewu jednokomorowego z ociekaczem szerokość 80 cm. Wysokość wszystkich szafek 80 cm, głębokość 60 cm. Trzy szafki 60 cm. Dwudrzwiowe I jedna 40 cm. pojedyńcze drzwi wewnątrz po 2 półki. Wiszące trzy po 60 cm.. jedna 40 cm., jedna 80 cm. Oraz jedna 50 cm. Wszystkie zamykane na klucz , dwudrzwiowe.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24
Biurko – 1 szt.

Biurko - biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze beżowym, z zastosowaniem obrzeża ABS, wymiary ( +/- 10 % ) : wysokość 75 cm, dł. 110 cm, szerokość 55 cm, szuflada pod blatem biurka : wymiary dł. 67 cm, szerokość 10 cm, głębokość 55 cm ( +/- 10 % ), kontener wymiary ( +/_ 10 % ), wysokość 62 cm, szerokość 36 cm, głębokość 55 cm, 2 półki.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24
Kanapa rozkładana – 1 szt.

Kanapa – rozkładana, wyposazona w schowek, wymiary ( +/_ 10 % ) wysokość 750 mm, długość 2004 mm, głębokość 720 mm

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24
Szafki przyłóżkowe – 6 szt.
Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2021	TAK
2	Szafka z regulowanym odchylanym blatem, który może być montowany z dwóch stron szafki	TAK
3	Boki szafki oraz ramki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo	TAK
4	Czoło szafki, blat górny, blat boczny oraz czoło szuflady wykonane z wodoodpornego materiału	TAK
5	Półka zamykana	TAK
6	Blat środkowy z tworzywa typu ABS	TAK
7	Szuflady wysuwane na rolkach	TAK
8	Maksymalna wysokość stolika bocznego ok. 120 cm	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24

Regał magazynowy pełne półki 2 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Regał w całości ze stali nierdzewnej	TAK
Półki pełne min. 4	TAK
Konstrukcja spawana	TAK
Nogi z profilu 30x30 mm	TAK
Półki wzmocnione wspornikami typu omega	TAK
Obciążenie półki 70 kg (+/- 5kg)	TAK
Całość wykonana ze stali nierdzewnej	TAK
Wymiary 900x600x1800 ( szerokość x głębokość x wysokość)	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24

Szafa zamykana – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Metalowa szafa aktowa, fabrycznie nowa rok produkcji 2021	TAK
2.	Wymary : szerokość x głębokość x wysokość 100 zm x 42 cm x 198 cm ( +/- 10 % )	TAK
3.	Wytrzymała konstrukcja metalowa	TAK
4.	Zamek z 2 kluczami, ryglowanie w 3 punktach	TAK
5.	4 przesuwne półki	TAK
6.	Nośność każdej pólki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 24

Szafa na ubrania/wieszak – 1 szt.
Szafa na ubrania - Szafa wysokości 200cm, szerokość 100c, głębokość 50cm, drzwi otwierane podwójne, zamykane na klucz. Podzielona na 2 części: I-wieszakowa na ubrania, II - 4 półki.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 25

Mikrofalówka – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Talerz obrotowy	TAK
3.	Wspornik talerza obrotowego	TAK
4.	Bezpieczny system zamykania drzwiczek	TAK
5.	Magnetron	TAK
6.	Panel sterujący	TAK
7.	Regurator mocy i programu	TAK
8.	Minutnik	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 25

Czajnik – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Pojemność min. 1,5 l	TAK
3.	Moc min. 2200 W	TAK
4.	Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody	TAK
5.	Bezpiecznik termiczny	TAK
6.	Element grzewczy – płaska grzałka płytowa	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 26

Poduszki – 6 szt.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 27

Stetoskop – 1 szt.
Stetoskop / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Klasyczny stetoskop internistyczny	TAK
Podwójna obracana głowica - lejek i jednotonowa membrana z "ciepłą" obwódką	TAK
Pojedynczy przewód akustyczny	TAK
Lira zakończona miękkimi, samouszczelniającymi, bakteriostatycznymi oliwkami.	TAK
Sprężyna dociskająca znajdująca się wewnątrz drenu ułatwiając tym samym dezynfekcję.	TAK
Do stetoskopu dołączono dwie pary zapasowych oliwek (miękkie i twarde) oraz dodatkową membranę.	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 27

Termometr elektroniczny – 3 szt.

Termometr elektryczny / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Termometr przeznaczony jest do pomiary temp. ciała i otoczenia w sposób bezdotykowy	TAK
Pamięć pomiarów min. 30 pomirów	TAK
Podświetlany wyświetlacz	TAK
Alarm informujący o gorączce	TAK
Funkcja automatycznego wyłączenia po 1 minucie od pomiaru	TAK
Szybki pomiar 1 sekunda	TAK
Wymiary 150x40x39 (+/- 10mm)	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 27

Aparat RR – 3 szt.

Aparat RR / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametry wymagane	Parametry oferowane
Ciśnieniomierz automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu z uniwersalnym mankietem	TAK
Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD	TAK
Zakres pomiaru ciśnienia 0-300 mmHg, puls 30-180 uderzeń/min	TAK
Uniwersalny mankiet-obwód ramienia 22-36 cm	TAK
Klinicznie udowodniona dokładność	TAK
Trzy przyciski funkcyjne	TAK
Pamięć pomiaru/ów 2x60 wyników pomiaru z datą i godziną	TAK
Waga 320 g (+/- 10%)	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 27

Laryngoskop – 1 szt.

Laryngoskop / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymgany	Parametr oferowany
Laryngoskop typu Macintosh w zestawie z czterema łyżkami	TAK
Oświetlenie LED za pomocą żarówki umieszczonej w łyżce.	TAK
Zestaw z łyżkami o numerach od 1 do 4	TAK
Wykonanie ze stali nierdzewnej min typu AISI 304	TAK
Sterylizacja w temperaturze do 134 ºC	TAK
Etui lub walizka w komplecie	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 27

Parawan teleskopowy - 6 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Parawan teleskopowy mobilny - długość wieszaka w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) - długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm) - wymiary podstawy: 730x430 (+/-10 mm)	TAK
Wysięgnik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych wyposażony w uchwyty zasłonki	TAK
Podstawa ze stali kwasoodpornej gat 0H18N9, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 75 mm	TAK
Maszt wykonany z kształtownika ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	TAK
Parawan wyposażony w zasłonkę w komplecie: materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 220 x 150 cm (szer.x wys.) dostępną w minimum 6 kolorach: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym lub zmywalna PCV, wymiary: 180x200 cm (szer.x wys.), dostępną w minimum 3 kolorach	TAK
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)"	TAK
Rok produkcji 2021	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 28

Sonda prysznicowa ( laser ) – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021	TAK
2.	Sonda prysznicowa R/IR „2 w 1“ 240 + 500 = 740 mW ( 660/808 nm )	TAK
3.	Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
4.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
5.	Regulacjia mocy ( tempa dawkowania ) w zakresie 20 – 100 %	TAK
6.	Precyzyjny pomiar mocy sond	TAK
7.	Emisja światła ciągła i impulsowa	TAK
8.	Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu	TAK
9.	Licznik czasu pracy sterownika i sond	TAK
10.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK
11.	Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56	TAK
12.	Procedury zabiegowe dla skanera - 30	TAK
13.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych - 30	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 28

Okulary do lasera – 1 szt.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 29

Lodówki małe zabiegowe – 2 szt.

LODÓWKA MAŁA ZABIEGOWA / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Chłodziarka wyposażona w panel dotykowy	TAK
24/7 automatyczne rejestrowanie danych temperatury, które można pobrać za pomocą karty micro SD	TAK
Dodatkowe zasilanie rejestratora w postaci baterii zasilającej alarm chłodziarki w sytuacji braku zasilania sieciowego	TAK
Alarm otwartych drzwi	TAK
Alarm awarii zasilania	TAK
Alarm wysokiej temperatury	TAK
Alarm niskiej temperatury	TAK
Rejestracja i wyświetlanie temperatury minimalnej / maksymalnej	TAK
Chłodzenie wspomagane wentylatorem	TAK
Port dostępu	TAK
Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku	TAK
Bez amoniaku	TAK
Zamek drzwiowy z dwoma kluczami	TAK
Samo zamykające się drzwi	TAK
Wsporniki do montażu na ścianie	TAK
Wyświetlanie temperatury w czasie rzeczywistym dla dwóch sond temperatury	TAK
Światło wewnętrzne	TAK
Chłodziarka wyposażona w styk bezpotencjałowy, który umożliwia podłączenie systemu gsm.	TAK
Karta micro SD do przesyłania danych temperatury do komputera	TAK
Pojemność ok 70 litrów	TAK
Zakres temp. +2°C do +8°C	TAK
Temp. Robocza +5°C	TAK
Min 3 półki	TAK
Waga ok 35 kg.	TAK
Drzwi pełne, samo zamykające się	TAK
Cyfrowa kontrola temperatury	TAK
Cyfrowy wyświetlacz temperatury	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 29

Lodówka socjalny – 1 szt.

Lodówka socjalna / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametry wymagane	Parametry oferowane
Lodówka wolnostojaca	TAK
Pojemność lodówki ok 320 L	TAK
Zmiana kierunku otwierania drzwi	TAK
Sterowanie- mechaniczne	TAK
Sposób rozmrażania –automatyczny	TAK
Półki szklane	TAK
Ilość półek min. 5	TAK
Klasa efektywności energetycznej min. A+	TAK
Poziom hałasu max. 40 [db]	TAK
Regulowane nóżki z przodu	TAK
Wymiary zewnętrzne: / - Szerokość 59, cm (+/-20mm) / -Głębokość 64, cm (+/-20mm) / - Wysokość 167 cm (+/-20mm)	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 29

Lodówka na odpady medyczne – 2 szt.

Lodówka na odpady medyczne / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametry wymagane	Parametr oferowane
Lodówka wolnostojaca	TAK
Pojemność lodówki ok 320 L	TAK
Zmiana kierunku otwierania drzwi	TAK
Sterowanie- mechaniczne	TAK
Sposób rozmrażania –automatyczny	TAK
Półki szklane	TAK
Ilość półek min. 5	TAK
Klasa efektywności energetycznej min. A+	TAK
Poziom hałasu max. 40 [db]	TAK
Regulowane nóżki z przodu	TAK
Wymiary zewnętrzne: / - Szerokość 59, cm (+/-20mm) / -Głębokość 64, cm (+/-20mm) / - Wysokość 167 cm (+/-20mm)	TAK