Augustów, dn. 23 sierpnia 2021 r.

Wszyscy uczestnicy
postępowania 11/ZP2021

Dotyczy : dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Długoterminowej realizowana w ramach projektu „ Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” LT-PL-5R-365 nr referencyjny 11/ZP/2021

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie odpowiadając na pytania Wykonawców wyjaśnia co następuje :

Zadanie nr 7 Ssak elektryczny – 7 szt. 1.

1. Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie z zasilaczem wbudowanym w ssak z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z czasem pracy baterii ponad 50 minut przy podciśnieniu -82kPa i dużo krótszym czasem ładowania akumulatora wynoszącym 80 minut ? Czas pracy na baterii 50 minut jest zdecydowanie wystarczający w praktyce. Odsysanie wydzielin pacjenta trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Dodatkowo ssak po rozładowaniu może pracować na zasilaniu 230V lub z gniazda 12V.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak o wymiarach 380 x 215 x 280 mm z pojemnikiem 1L z pokrywą zakręcaną zamontowanym z boku ssaka?

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak o wadze do 6,5 kg? Przy ssaku zainstalowanym na wózku tak mała różnica w wadze nie ma wpływu na użyteczność oraz komfort pracy z urządzeniem.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z pojemnikiem na wydzieliny 1L wielorazowym i jednorazowym z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych?

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z manometrem ssaka opisanym w podziałach oznaczonych kolorami: bar, PSI?

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8 Defibrylator – 1 sztuka

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca od 2 do 300 B/min ?

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator ze wzmocnieniem sygnału: x0,5; x1; 1,5; x2; x3; x4; Auto ?

Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z terapią stymulacji niskoprądowej w zakresie od 0-140mA?

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z częstotliwością stymulacji w zakresie od 30 do 180 imp/min?

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z ładowaniem akumulatora od 0 do 100% pojemności w czasie do 5 godzin?

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 29:

12. Czy  Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD, ale nie dotykowym?

Zamawiający dopuszcza.

13. Czy  Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym rejestrowaniem danych temperatury, które można pobrać za pomocą gniazda USB?

Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem temperatury w czasie rzeczywistym dla jednej sondy temperatury?

Zamawiający dopuszcza.

15. Czy  Zamawiający dopuści urządzenie bez karty SD, ale z gniazdem  USB?
Proponowane przez nas rozwiązanie jest nowocześniejsze.

Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 94 litrów?

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 100 litrów?

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 61 kg?

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 57 kg?

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 29
Lodówki małe zabiegowe – 2 szt.
20 Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 52 litrów spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2
21. Prosimy o dopuszczenie materaca o wysokości 10 cm.

Zamawiający nie dopuszcza.

22. Prosimy o odstąpienie od wynogu funkcji rotacji/przechyłów i komór podnoszących.

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 20 komór powietrznych.

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Prosimy o dopuszczenie czasu cyklu regulowanego w zakriesie 10-25 min co 5 min.

Zamawiający dopuszcza.

25. Prosimy o dopuszczenie komór o wysokości 10 cm.

Zamawiający nie dopuszcza.

26. Prosimy o odstąpienie od wymogu funkcji owiewu wp rzypadku zaoferowania materaca zapewniającego odpowiedni mikroklimat, dzięki: - funkcji air-flow-control- recyrkulacji powietrza - zapewniającej stałą, temperaturą powietrza w materacu i eliminującej ryzyko wychłodzenia pacjenta - pokrowcowi o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600g/m2/24h zapewniającemu odpowiedni poziom odprowadzania wilgoci spod pacjenta.

Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy o dopuszczenie pompy o wymiarach 11 cm x 30 cm x 20 cm i klasie szczelności IP42.

Zamawiający dopuszcza.

28. Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego w zcterech kierunkach.

Zamawiający dopuszcza.

29. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania każdego alaramy osobnym poktogramem i dopuszczenie rozwiązania, w którym wyświetlany jest kod błędu.

Zamawiający nie dopuszcza.

30. Prosimy o dopuszczenie napięcia wejściowego 100–240 V / 50–60 Hz i poboru mocy 1,5 A.

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 5

31. Prosimy o dopuszczenie prostego składania podnośnika za pomocą klucza znajdującego się na wyposażeniu.

Zamawiający nie dopuszcza.

32. Prosimy o dopuszczenie podnośnika o nośności 160 kg.

Zamawiający dopuszcza.

33. Prosimy o opotwierdzenie czy regulacja rozstawu podstawy ma się odbywać elektrycznie (sterowanie z pilota)?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie nr 6

34. Prosimy o dopuszczenie wymiaró 760x360 mm lub 640x360 mm

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 13 pkt. 7

35. Prosimy o dopuszczenie całkowitej wysokości 138 cm.

Zamawiający dopuszcza.

36. pkt. 8 prosimy o dopuszczenie minimalnej szerokości podstawy 68 cm.

Zamawiający nie dopuszcza.

37. Prosimy o o potwierdzenie czy regulacja rozstawu podstawy ma się odbywać elektrycznie (sterowanie z pilota)?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie nr 2
 Materace przeciwodleżynowe – 6 szt.

38. Pkt. 1 System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac bez możliwości przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach?

Zamawiający nie wymaga.

39. Pkt. 2 Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm ±0,5cm
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac o wymiarach materaca 196 x 84 x 20.3 cm?
.Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a parametry zaoferowany pozwolą na znacznie lepszy komfort dla pacjenta.

Zamawiający nie dopuszcza.

40. Pkt. 3 Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut.
 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe wyposażone w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji obustronnej z czasem rotacji regulowanym w zakresie 15, 30, 45, 60, 90 minut?

Zamawiający dopuszcza.

41 Pkt. 4 Funkcja System przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą dwóch zaworów wbudowanych w materac po obu jego stronach w sekcji stóp (nie w pompie). Zawory w kolorze odmiennym od zaworu CPR.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą dwóch zaworów wbudowanych w materac po obu jego stronach w sekcji stóp (nie w pompie)? Zawory w kolorze zaworu CPR.

Zamawiający nie dopuszcza.

43. Pkt. 5 Materac zbudowany z 20-22 komór: 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z liczbą 20 komór, bez podziału na 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących?

Zamawiający nie dopuszcza.

44. Ze względu na możliwość ustawiania czasu cyklu zmiennociśnieniowego w zakresie 10,15,20,25 min oraz automatycznego dopasowania ciśnienia w komorach materaca w zależności od masy i ułożenia pacjenta taka ilość komór jest całkowicie wystarczająca do poprawnej terapii zapobiegającej odleżyny.

Zamawiający nie dopuszcza.

49. Pkt. 6 Komory poprzeczne materaca umieszczone w jednej warstwie w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe z komorami umieszczonymi w rzędach napełniające się powietrzem i opróżniające na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 5, 8, 10, 15, 20 minut z komorami w sekcji głowy na stale napełnione powietrzem ?

Zamawiający nie dopuszcza.

50. Pkt. 7 Wysokość każdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe o wymiarach poprzecznej komory 9 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

51. Pkt. 8 Całkowita wysokość materaca 13cm ±0,5cm
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe o wymiarach 196 x 84 x 20.3cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

52. Pkt. 9 Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe o wymiarach pompy 29 x 31 x 15 cm i wadze 3,9 Kg?

Zamawiający dopuszcza.

53. Pkt. 10 Pompa wyposażona w blokadę panelu sterowania uruchamiającą się samoczynnie po 30 sekundach od wprowadzenia zmian w ustawieniach.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwodleżynowe bez blokady panelu sterowania uruchamiającą się samoczynnie po 30 sekundach od wprowadzenia zmian w ustawieniach?
W oferowanych urządzenia użytkownik może ręcznie uruchomić blokadę panelu sterowania.

Zamawiający nie dopuszcza.

54. Pkt. 11 Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa alarmów z funkcją wyciszenia. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z gniazdem dwusekcyjnym (dwa wyloty powietrza), bez właściwego ciśnienia z sygnalizacją alarmów oznaczonych każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu?

Zamawiający nie dopuszcza.

55. Pkt. 12 Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z przewodem elektrycznym nieodłączalnym od pompy?

Zamawiający nie dopuszcza.

56. Pkt. 13 Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z przewodem powietrznym dwużyłowym zespolonym, z pojedynczym zespolonym przyłączem do pompy?

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 10
Pompa infuzyjna – 6 szt.
Pompa strzykawkowa
57. Pkt. 10 Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z zakresem szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h ?
Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi.

Zamawiający dopuszcza.

58. Pkt. 11 Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
ml, L,
ng, ?g, mg, g,
Eq, mEq, Eq,
mlU, IU, kIU,
mIE, IE, kIE,
cal, kcal,
J, kJ,
mmol, mol,
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie,
 na min, godz., dobę.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, ?g, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h?
Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Zamawiający dopuszcza.

59. Pkt. 13 Tryby dozowania:
Infuzja ciągła,
Infuzja bolusowa (z przerwą),
Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji),
Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez
funkcji infuzji profilowej (16 kroków infuzji) i infuzji TPN?

Zamawiający dopuszcza.

59. Pkt. 17 Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej:
nazwy leku,
10 koncentracji leku,
szybkości dozowania (dawkowanie),
całkowitej objętości (dawki) infuzji,
parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu.
Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.
Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie.
Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.
Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością konfiguracji parametrów infuzji dla leków: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce oraz bez notki doradczej, która z czasem będzie tylko utrudnieniem dla programującego infuzję, bez podziału na oddziały bezpośrednio w bibliotece, lecz w menu pompy oraz z w pełni wystarczającym miejscem na 1500 pozycji wprowadzonych leków?

Zamawiający dopuszcza.

60. Pkt. 19 Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:
nazwa leku,
koncentracja leku,
szybkość infuzji,
informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
podana dawka,
poziom limitów dla szybkości infuzji,
czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,
kategorii leku wyodrębnionej kolorem,
stan naładowania akumulatora,
aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę bez opcji wyświetlenia informacji o informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, poziom limitów dla szybkości infuzji, kategorii leku wyodrębnionej kolorem?

Zamawiający dopuszcza.

61. Pkt. 21 Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę bez opcji kolorystycznego wyróżnienia ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

62. Pkt. 28 Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:
Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,
Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,
Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcaną pompę?
Przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością zamontowania w stacji dokującej, niezależnie jedna nad drugą z automatycznym przyłączaniem zasilania i portu komunikacyjnego do każdej pompy.

Zamawiający dopuszcza.

63. Pkt. 29 Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcaną pompę do uchwytu mocującego?
Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn, po wyjęciu ze stacji dokującej, wymaga założenie uchwytu.

Zamawiający dopuszcza.

64. Pkt. 30 Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcaną pompę z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji?
Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.

Zamawiający dopuszcza.

65. Pkt. 35 Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę z czasem pracy z akumulatora 12 h przy infuzji 5ml/h?

Zamawiający nie dopuszcza.

66. Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Zadanie nr 8 Defibrylator – 1 szt. 1.
67. Parametr aktualnie opisany : Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund Prosimy o dopuszczenie : Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 5 sekund

Zamawiający nie dopuszcza.

67. Parametr aktualnie opisany: Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J Prosimy o dopuszczenie: Energia defibrylacji w trybie AED min. od 150 do 360 J

Zamawiający nie dopuszcza.

68. Parametr aktualnie opisany: W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360 J Prosimy o dopuszczenie: W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 150 do 360 J

Zamawiający nie dopuszcza.

69. Parametr aktualnie opisany: Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Prosimy o dopuszczenie: Ustawianie energii defibrylacji na panelu urządzenia , ładowanie i wstrząs na łyżkach defibrylacyjnych

Zamawiający nie dopuszcza.

70. Parametr aktualnie opisany: Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora Prosimy o dopuszczenie: Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na łyżkach defibrylatora

Zamawiający nie dopuszcza.

71. Parametr aktualnie opisany: Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. Prosimy o dopuszczenie: Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30-300 B/min.

Zamawiający nie dopuszcza.

71. Parametr aktualnie opisany: zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min Prosimy o dopuszczenie: zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 180 imp/min

Zamawiający nie dopuszcza.

 73. Parametr aktualnie opisany: Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Prosimy o dopuszczenie: Ręczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów

Zamawiający nie dopuszcza,

74. Parametr aktualnie opisany: Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych Prosimy o dopuszczenie: Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 2 krzywych

Zamawiający nie dopuszcza.

75. Parametr aktualnie opisany: Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG Prosimy o dopuszczenie: Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 24 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG

Zamawiający nie dopuszcza.

76. Parametr aktualnie opisany: Eksport danych za pomocą pamięci typu karty Pendrive Prosimy o dopuszczenie: Eksport danych za pomocą karty compact flash dołączonej do urządzenia

Zamawiający nie dopuszcza.

76. Parametr aktualnie opisany: Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie Prosimy o dopuszczenie: Wbudowana pomoc RKO w postaci metronomu z informacją zwrotną o szybkości uciśnięć w czasie rzeczywistym

Zamawiający nie dopuszcza.

77. Parametr aktualnie opisany: Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Prosimy o dopuszczenie: Możliwość wykonania min. 150 defibrylacji z energią 360 J na w pełni naładowanych akumulatorach

Zamawiający nie dopuszcza.

78. Parametr aktualnie opisany: Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) Prosimy o dopuszczenie: Automatycznie wykonywane testy podczas uruchomienia i pracy urządzenia ze zapisywanym statusem w pamięci urządzenia. Wymagane przeprowadzenie ręcznych testów raz na miesiąc (pełny test).

Zamawiający nie dopuszcza.

79. Parametr aktualnie opisany: Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg Prosimy o dopuszczenie: Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 8,15 kg Oferujemy defibrylatory hiszpańskiej firmy Bexen Cardio.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 9 Pompa żywieniowa – 6 szt. Pozycja 43.

80. Prosimy o usunięcie zapisu „Możliwość mycia pod bieżącą wodą”. Uważamy, że jest to błąd podczas opisywania elektronicznego sprzętu medycznego typu pompy infuzyjne czy żywieniowe. Żadne tego typu urządzenie nie powinno być myte pod bieżącą wodą.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Zadanie nr 10 Pompa infuzyjna – 6 szt. Pozycja 10.

81. Prosimy o dopuszczenie pompy o szybkości dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h.

Zamawiający nie dopuszcza.

81. Dotyczy: zadanie 1 – Łóżka – 3 szt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantografową, konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Czy Zamawiający dopuści szyny stalowe lakierowane proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Zamawiający nie dopuszcza.

84. Czy Zamawiający dopuści w części wezgłowia krążki jednoosiowe?

Zamawiający nie wyraża zgody.

85. Czy Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi panelami HPL (bez konieczności użycia narzędzi)?

Zamawiający wyraża zgodę.

86. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilota w czasie transportu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka: ? Panele w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiające czytelne zastosowanie funkcji tj. regulacja segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur. Panele wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji, posiadające zaprogramowaną „pozycję wyjściową” dostępną za pomocą jednego przycisku oraz diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców ? Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej posiadające sterowanie funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur (możliwość selektywnej blokady), wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji, posiadające zaprogramowane funkcje dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja wyjściowa, kardiologiczna, reanimacyjna (CPR), funkcja Trendelenburga i antyTrendelenburga. Panele wyposażone w diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka oraz uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców oraz diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora ? Dodatkowy pilot przewodowy umożliwiający regulację segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża; pozycja „krzesła kardiologicznego” dostępna za pomocą jednego przycisku, pozycja „pozioma” dostępna za pomocą jednego przycisku ? Panel sterowniczy dla personelu z dotykowym ekranem LCD służącym do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka, zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu. Możliwość regulacji funkcji: segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, antyszokowej, egzaminacyjnej, kardiologicznej, reanimacyjnej (CPR)?

Zamawiający nie dopuszcza,

 88. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 425 mm do 840 mm (+/- 10 mm)?

Zamawiający nie dopuszcza.

89. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców od 0o do 65o (+/- 5o)?

Zamawiający nie dopuszcza.

90. Czy Zamawiający dopuści sygnalizację wizualną (dioda LED) informującą o najniższej pozycji leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

90. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego, zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowane UV; możliwość wyboru wypełnień wklejek kolorystycznych na szczytach łóżka – 6 kolorów do wyboru z palety kolorów producenta (jak na zdjęciu poniżej)? PANTONE 299 PANTONE 301 RAL 5012 RAL 7035 RAL 1033 RAL 6027

Zamawiający dpuszcza.

91. Czy Zamawiający dopuści barierki nie posiadające tworzywowego uchwytu podtrzymującego pilota z możliwością ustawienia kąta?

Zamawiający nie dopuszcza.

92. Czy Zamawiający dopuści możliwość podwieszenia drenażu lub worków urologicznych na haczykach znajdujących się po obu stronach ramy leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

93. Czy Zamawiający dopuści wysuwaną półkę na pościel na prowadnicach teleskopowych bez miejsca na panel centralny, z uwagi na to, że w oferowanym łóżku panel centralny będzie zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta bez konieczności odkładania go w półce na pościel?

Zamawiający nie dopuszcza.

94. Czy Zamawiający dopuści dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony szczytu nóg pod ramą leża?

Zamawiający dopuszcza.

95. Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, system obsługiwany jedną dźwignią od strony nóg pacjenta zlokalizowaną przy kołach (dostępną na całej szerokości podstawy)?

Zamawiający nie dopuszcza.

96. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 8 haczyków na worki urologiczne?

Zamawiający nie dopuszcza.

97. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w statyw infuzyjny na zawieszenie kroplówki z możliwością zamocowania go w czterech narożnikach leża w specjalnych tulejach?

Zamawiający dopuszcza.

98. Czy Zamawiający dopuści wbudowany system pomiaru wagi pacjenta o poniższych parametrach? ? Waga pacjenta spełniającą wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2009/23/EEC oraz normy EN 45501-16 ? Sterowanie wagi na panelu sterowniczym posiadającym dotykowy ekran LCD, dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu ? Automatyczne tarowanie ? Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych ? Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta ? Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g ? Zakres ważenia 0,1 kg - 265 kg ? Przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” ? System pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem ? Łóżko wyposażone w alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością jego aktywacji lub dezaktywacji przez personel medyczny (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Zamawiający nie dopuszcza.

99. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac dopasowany rozmiarami do wymiarów leża łóżka, materac o grubości 14 cm, wykonany w górnej części z pianki visco (50 kg/m3) oraz w dolnej części z pianki poliuretanowej 25 kg/m3 w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki do dezynfekcji?

Zamawiający nie dopuszcza.

100. Dotyczy: zadanie 18 – Łóżka rehabilitacyjne – 7 szt.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantografową, konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

102. Czy Zamawiający dopuści szyny stalowe lakierowane proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Zamawiający nie dopuszcza.

103. Czy Zamawiający dopuści w części wezgłowia krążki jednoosiowe?

Zamawiający nie dopuszcza.

104. Czy Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi panelami HPL (bez konieczności użycia narzędzi)?

Zamawiający nie dopuszcza.

105. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilota w czasie transportu?

Zamawiający nie dopuszcza.

106. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka: ? Panele w barierkach od wewnątrz dla pacjenta umożliwiające czytelne zastosowanie funkcji regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża ? Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej posiadające sterowanie funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża ? Dodatkowy pilot przewodowy umożliwiający regulację segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur ? Panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta; sterowanie funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga; panel z możliwością selektywnej blokady funkcji, wyposażony w diody LED informujące o zablokowanej funkcji; panel posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora oraz zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja reanimacyjna (CPR), krzesła kardiologicznego, antyszokowa, egzaminacyjna?

Zamawiający nie dopuszcza.

107. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)? 29. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców od 0o do 65o (+/- 5o)?

Zamawiający nie dopuszcza.

108. Czy Zamawiający dopuści sygnalizację wizualną (dioda LED) informującą o najniższej pozycji leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

109. Czy Zamawiający dopuści barierki nie posiadające tworzywowego uchwytu podtrzymującego pilota z możliwością ustawienia kąta?

Zamawiający nie dopszcza.

110. Czy Zamawiający dopuści możliwość podwieszenia drenażu lub worków urologicznych na haczykach znajdujących się po obu stronach ramy leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

111. Czy Zamawiający dopuści wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z możliwością podwieszenia pod nią panelu centralnego?

Zamawiający nie dopuszcza.

112. Czy Zamawiający dopuści dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony szczytu nóg pod ramą leża?

Zamawiający nie dopuszcza.

113. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 8 haczyków na worki urologiczne? (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Zamawiający nie dopuszcza.

114. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac dopasowany rozmiarami do wymiarów leża łóżka, materac o grubości 14 cm, wykonany w górnej części z pianki visco (50 kg/m3) oraz w dolnej części z pianki poliuretanowej 25 kg/m3 w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki do
 dezynfekcji?

Zamawiający nie dopuszcza.

115. CzY ZamawiającY doPuŚci materac zbudowany z20 komór:18 komór poprzecznych, na któryclr leży pacjent i 2 komor, PodnoszącYch (wchodzącYch w skład systemu rotacji/przechyłów pacjent a), Ze względu na stabilność materaca nie doPuszcza się komór Podnoszących ułozonych warstwarrri jedna nad drrrgą, Wszystkie komory materaca wykonane z elastYcz;nego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.? Im więks;za iloŚĆ komór PoPrzecznyclr w materacu tym większa jest skutęclzność medyczna materaca.

Zamawiający nie dopuszcza.

116. CzY ZamawialącY doPuŚci PomPę materaca wyposażoną w przycisk mem,branowy na panelu do pĘnnej bezstopniowtj regulacji r;iŚnięnia Powietrza w matęracu w zalęzności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niŻ 33 X 22 X 12 cm (+2cm) i wadze nie przekaczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21, ,; ]t,i W ocenie oferęnta PrzYciski membranowe zapewniająłatwiejsządezynfekcję i utrzymanie czystości pompy.

Zamawiający nie dopuszcza.

117. Cz Zamawiający dopuści pompę bez blokady parrelu sterowania? 4,CzY ZamawiającY doPuŚci PornPę pneunratyczllą z panelem sterowania.,na, którym alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy nie :;ą oznaczonekażdy ołd"i.lnyn piktogramern ?
Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 7. Ssak elektryczny 7 szt.
118. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny przystosowany do pracy przerywanej ( tryb pracy przez 10 min, następnie przerwa 15 min. ?
Zamawiający nie dopuszcza.

119.Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny bez możliwości ładowania z gniazda zapalniczki w karetce?

Zamawiający dopuszcza.

120. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny bez wbudowanego akumulatora?

Zamawiający dopuszcza.

121. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z maksymalną prędkością przepływu odsysanego płynu za filtrem 18 l/min ?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

ZADANIE NR 11. Kardiomonitory 6 szt.

122. Prosimy o dopuszczenie kardiomonitora o masie do 4 kg w przypadku przekątnej 12,1 cala oraz kardiomonitora o masie do 6 kg w przypadku przekątnej 15 cali

Zamawiajacy dopuszcza.

123. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami wszystkich mierzonych parametrów: 120-godzinne z rozdzielczością 1 minuta?

Zamawiający dopuszcza.

124. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych – pamięć 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów?

Zamawiajacy dopuszcza.

125. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin? Zmiany częstości akcji serca można monitorować w menu trendów danych monitorowania

Zamawiajacy dopuszcza.

126. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez analizy NIBP z ostatnich 24 godzin? Pomiary NIBP można monitorować w menu trendów danych monitorowania

Zamawiający dopuszcza.

127. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): 2 godziny?

Zamawiający dopuszcza.

128. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pokrywy zabezpieczającej złącza USB i VGA w przypadku ich nieużywania?

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 24. Szafka przyłóżkowa 6 szt.

129. Czy Zamawiający wymaga aby blat boczny był z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu ?

Zamawiający wymaga.

130. Czy Zamawiający wymaga łatwo odejmowanego blatu bocznego, z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki bez użycia narzędzi?

Zamawiajacy wymaga.

131. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową na prowadnicach ślizgowych?

Zamawiający nie dopuszcza.

132. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową gdzie korpus szafki wykonany jest z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Zamawiajacy dopuszcvza.

133. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem środkowym ze stali malowanej proszkowo?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

ZADANIE NR 27. Aparat RR.

134. Czy Zamawiający dopuści Aparat RR z pięcioma przyciskami funkcyjnymi ?

Zamawiający dopuszcza.

135. Czy Zamawiający dopuści Aparat RR z pamięcią pomiaru/ów 4x30 wyników pomiaru z datą i godziną, co daje taką samą liczbę pomiarów ?

Zamawiający dopuszcza.

136. Czy Zamawiający dopuści Aparat RR o wadze 395 g?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 137 – dotyczy zadania nr 14 – Macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia.

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 138 – dotyczy zadania nr 14 – Macerator
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).

Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 139 – dotyczy zadania nr 14 – Macerator
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 140 – dotyczy zadania nr 14 – Macerator
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 10 – pompa infuzyjna 6 sztuk
Czy Zamawiający zgodzi się na pompy strzykawkowe znaneo producenta o następujących parametrach odmiennych od opisu postępowania:
Pompa infuzyjna – strzykawkowa:

141. Rok produkcji 2021

Zamawiający wyraża zgodę.

142. Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki - IP 32

Zamawiający wyraża zgodę.

143. Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą.
Zamawiający wyraża zgodę.

144. Zasilanie bateryjne. Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do 90%

Zamawiający wyraża zgodę.

145. Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin

Zamawiający nie wyraża zgody.

147. Wskaźnik poziomu naładowania/rozładowania akumulatora pompy.

Zamawiający wyraża zgodę.

148. Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej o średnicy Ø 25mm oraz na masztach infuzyjnych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

149. Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy

Zamawiający nie wyraża zgody.

150. Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej

Zamawiający wyraża zgodę.

151. Manualne mocowanie strzykawki w pompie (Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej)

Zamawiający wyraża zgodę.

152. Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji.

Zamawiający wyraża zgodę.

153. Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej

Zamawiający wyraża zgodę.

154. Wbudowane gniazdo RS232

Zamawiający wyraża zgodę.

155. Ciężar urządzenia wraz z przewodem zasilającym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem do szyny medycznej to 2,4 kg

Zamawiający wyraża zgodę.

156. Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia

Zamawiający wyraża zgodę.

157. Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1rok

Zamawiający wyraża zgodę.

158. Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji

Zamawiający wyraża zgodę.

PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA

159. Praca ze strzykawkami o pojemności od 5, 10, 20, 30, 50/60 ml

Zamawiający wyraża zgodę.

160. Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h

Zamawiający wyraża zgodę.

161. Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml

Zamawiający wyraża zgodę.

162. Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji

Zamawiający wyraża zgodę.

163. Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1%

Zamawiający wyraża zgodę.

164. Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie

Zamawiający wyraża zgodę.

165. Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana

Zamawiający wyraża zgodę.

166. Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji

Zamawiający wyraża zgodę.

167. Możliwość podaży bolusa automatycznego z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10-1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml.

Zamawiający nie wyraża zgody.

168. Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana

Zamawiający wyraża zgodę.

169. Możliwość podaży bolusa ręcznego z prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h z kontrolą objętości bolusa od 0,1 do 25 ml przy jednorazowym przytrzymaniu przycisku bolusa.

Zamawiający nie wyraża zgody.

170. Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu)

Zamawiający wyraża zgodę.

171. Funkcja KVO z możliwością jej wyłączenia, programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz
Zamawiający wyraża zgodę.

172. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

Zamawiający wyraża zgodę.

173. Funkcja wypełnienia drenu

Zamawiający wyraża zgodę.

174. Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu

Zamawiający wyraża zgodę.

175. Biblioteka dla minimum 3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku

Zamawiający wyraża zgodę.

176. Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili

Zamawiający wyraża zgodę.

177. Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 50 jednostek dawkowania

Zamawiający wyraża zgodę.

178. Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego

Zamawiający wyraża zgodę.

179. Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów miękkich oraz maksymalnych limitów twardych dla protokołów dawkowania w bibliotece leków
Zamawiający wyraża zgodę.

180. Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od 200g do maksymalnie 250kg

Zamawiający wyraża zgodę.

181. Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie

Zamawiający wyraża zgodę.

182. Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami

Zamawiający wyraża zgodę.

183. Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji)

Zamawiający wyraża zgodę.

184. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy:
1) Typ i objętość zastosowanej strzykawki
2) Informacja o trwaniu infuzji
3) Informacja o wstrzymaniu infuzji
4) Informacja o trybie KVO
5) Informacja o nazwie leku
6) Informacja o stężeniu leku
7) Informacja o szybkości podaży leku
8) Informacja o dawce podaży leku
9) Informacja o objętości do podania
10) Informacja o objętości podanej
11) Czas pozostały do końca infuzji
12) Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji
13) Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji
14) Ikona stanu naładowania baterii
Nazwa profilu

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 9 pozycja 1
185. Czy Zamawiający w Pakiecie 9 Zadaniu 1 dopuści Pompę do stosowania enteralnego,do podaży diet dojelitowych o małych rozmiarach 140x95x35mm, waga 392 g, wyświetlacz LCD, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego (zasilana z sieci lub akumulatora). Posiada mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny. Możliwy do ustawienia przepływ 1-400ml/h. Odporność na zalanie wodą klasa IPX5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą). Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów. Zacisk do mocowania do stojaka w zestawie.

Zamawiający dopuszcza.

186. Zadanie nr 15 wózek zabiegowy – 2 szt. - Proszę o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej odnośnie wymiaru blatu. Podana wysokość blatu wynosi 1000 mm ( +/- 10 mm )

Grubość blatu 10 mm.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie
Krystyna Wilczewska