Augustów, dn. 24 sierpnia 2021 r.

Wszyscy uczestnicy
postępowania 11/ZP2021

Dotyczy : dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Długoterminowej realizowana w ramach projektu „ Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” LT-PL-5R-365 nr referencyjny 11/ZP/2021

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie odpowiadając na pytania Wykonawców wyjaśnia co następuje :

Dotyczy Zadania 11

Wymagania dla Zadania 11- Kardiomonitor 6 kpl., przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, spełnia tylko jeden producent systemów monitorowania pacjenta, co jednocześnie uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne przedstawione w poniższym opisie?

Lp.	Minimalne parametry / techniczne i funkcjonalne	Wymogi graniczne TAK/NIE	Parametry oferowane / Podać
1	2	3
Kardiomonitor 6 kpl. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
	Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).	TAK
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika	TAK
	Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem	TAK
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów	TAK
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych	TAK
	Zasilanie	TAK
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz	TAK
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 180 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.	TAK
	Praca w sieci centralnego monitorowania	TAK
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią monitorowania, zgodnie ze standardem przynajmniej IEEE802.11a i/lub b/g z zabezpieczeniami na poziomie nie gorszym niż WPA2-PSK	TAK
	Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych	TAK
	Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)	TAK
	Sposób montażu	TAK
	W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy na ścianę lub wózek z koszykiem na akcesoria	TAK
	Wymogi funkcjonalne	TAK
	Monitor wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".	TAK
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”	TAK
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło.	TAK
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów	TAK
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,7m	TAK
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1	TAK
	Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP21	TAK
	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 4,5kg	TAK
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych	TAK
28.	Monitorowane parametry	TAK
29	EKG	TAK
30	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, i 7 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG	TAK
31	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady	TAK
32	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min.	TAK
33	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.	TAK
34	Analiza arytmii	TAK
35	Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie	TAK
36	Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii w min. 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA	TAK
37	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.	TAK
38	Analiza ST	TAK
39	Analiza odcinka ST jednocześnie w min. 3 odprowadzeniach	TAK
40	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm	TAK
41	Oddech	TAK
42	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.	TAK
43	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej	TAK
44	Saturacja (SpO2)	TAK
45	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET	TAK
46	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%	TAK
47	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej	TAK
48	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca	TAK
49	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.	TAK
50	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. W przypadku czasowego ograniczenia stosowania oferowanych przewodów i czujników saturacji, w ofercie ujęty zapas zapewniający ciągły pomiar przez min. 2 lata.	TAK
51	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)	TAK
52	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego	TAK
53	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.	TAK
54	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut	TAK
55	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków umożliwiających indywidualną konfigurację interwałów i liczby powtórzeń min. od 1 do 25 dla każdego interwału	TAK
56	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego	TAK
57	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.	TAK
58	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.	TAK
59	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu	TAK
60	Temperatura	TAK
61	Pomiar temperatury w 2 kanałach	TAK
62	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur	TAK
63	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru	TAK
64	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci	TAK
	Możliwości rozbudowy	TAK
	Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną od 1 do min. 3 kanałów.	TAK
	Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta	TAK
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta	TAK
	Alarmy	TAK
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm	TAK
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów	TAK
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.	TAK
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.	TAK
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.	TAK
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku	TAK
	Trendy	TAK
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów	TAK
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i numerycznej	TAK
	Możliwość rozbudowy monitora o wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 36 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP, funkcję OxyCRG oraz funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS	TAK

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o określenie jakiego sposobu montażu kardiomonitorów wymaga Zamawiający. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferowanego sytemu.

Zainstalowany i przymocowany na odpowiedniej półce naściennej.

Pytanie 3.
Załącznik nr 2
Zadanie nr 4
Respiratory – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy przeznaczony do wentylacji zastępczej w czasie transportu pacjenta w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych o poniższych parametrach:

Parametry techniczne:
Sterowanie pracą respiratora zasilane elektronicznie
Temperatura pracy w zakresie -20 oC do +50oC
Temperatura przechowywania w zakresie -40°C do +75°C
Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP44
Zasilanie gazu O2: 2,7 do 6,9 bar
Waga modułu respiratora 1,4 kg z akumulatorami
Wymiary: 227 x 125 x 65 mm
Kolorowy ekran TFT o przekątnej 4,5 cala

Parametry kliniczne:
Tryby wentylacji: VCV, VCV-ACV, VCV-SIMV, VCV-SIMV-PS, APVG, APVG-ACV, APVG-SIMV, APVG-SIMV-PS, PCV, PCV-ACV, PCV-SIMV, PCV-SIMV-PS, CPAP
Tryb CPR assist - zgodny z wytycznymi ERC / AHA
Wentylacja nieinwazyjna NIV oraz manualna
Możliwość rozbudowy o pomiar CO2
Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-15 cmH2O
Tryb CPAP
Możliwość płynnej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 40-100% skokowo co 10%

Parametry regulowane:
Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej
Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych, dzieci i noworodków od 5 kg. m.c.:
częstość oddechowa 3-80 cykli/min
objętość oddechowa od 5 do 3000 ml (20 do 1500 ml w trybach objętościowych)
Czułość wyzwalania od 1 do 15 l/min
Ciśnienie maksymalne (Pmax) 5 do 60 mbar
Ciśnienie wdechowe (Pinsp): 5 do 60 mbar
Stosunek I:E: od 2:1 do 1:8
Wspomaganie ciśnieniowe (PS): 5 do 60 mbar
Czas wdechu (Ti): 0,4 do 5,0 s
Pauza wdechowa (Pauza): 0 do 60 %
Czas narastania (Rampa): 0,1 do 2,0 s

Monitorowanie:
Wyświatlanie krzywej oddechowej: Ciśnienie/czas, Przepływ/czas, Objętość/czas, CO2/czas.
Wyświatlanie pętli oddechowej: Objętość/przepływ (V-F), Ciśnienie/objętość (P-V), Przepływ/ciśnienie (F-P), Kapnografia wolumetryczna (SBCO2).
Trędy oddechowe: Pip; VMe, VTe, EtCO2
Poziom naładowania akumulatora
FiO2 (szacowane)
Moduł alarmowy, alarmy optyczne i dźwiękowe

Akcesoria:
Przenośny zestaw tlenowy:
torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy
butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm
reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem
Obwód oddechowy jednorazowego użytku
Wielorazowy układ oddechowy

Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
Okres gwarancji min. 24 miesiące
Instrukcja obsługi w języku polskim
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.
Załącznik nr 2
Zadanie nr 8
Defibrylator – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy defibrylator amerykańskiego producenta firmy ZOLL fabrycznie nowy wyprodukowany w 2011 roku o poniższych parametrach:

- Defibrylator stacjonarno-transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia
- Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci.
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności i Certyfikat CE
- Waga bez akumulatora i wyposażenia 6 kg
- Wymiary zewnętrzne: 14,6 cm (wysokość) x 33,3 cm (szerokość) x 26,7 cm (głębokość)
- Ekran 5,7 cala, Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) wysokiej rozdzielczości
- 2 krzywe dynamiczne wyświetlane równoczasowo
Obsługa:
- Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
Zasilanie:
- Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz
- Wbudowany akumulator
- Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego
- Zasilanie akumulatorowe, akumulatory zapewniające 100 wyładowań z energią maksymalną
- Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym 255 minut
- Czas ładowania akumulatora 7 godzin
- Wskaźnik naładowania i rozładowania akumulatora.
Defibrylacja:
- Defibrylacja dwufazowa
- Defibrylacja ręczna
- Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji
- Defibrylacja półautomatyczna, AED
- Zakres wyboru energii 1 – 200 J
- 20 stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej
- Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego
- Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sekund

Wyposażenie każdego defibrylatora:
- Zintegrowane łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych i dzieci
- 1 komplet elektrod do stymulacji
Stymulacja przezskórna
- Tryb stymulacji stałej
- Tryb stymulacji "na żądanie"
- Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie 30 – 180 imp./min.
- Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie 0 – 140 mA
Wyposażenie:
- adapter do podłączenia elektrod – 1 szt.
Monitorowanie parametrów życiowych
- Monitorowanie EKG:
3 lub 5-żyłowy kabel EKG, łyżki lub elektrody jednorazowe wielofunkcyjne
- Wybór odprowadzeń:
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, łyżki, elektrody wielofunkcyjne
- Wzmocnienie EKG
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV automatyczne lub ręczne,
- Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4
- Częstość akcji serca 0 do 300 /min +/-5%
Pomiar SpO2
- czujnik SpO2 na palec
Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia Krwi
- Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną
- Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne z możliwością ustawienia interwałów
Alarmy
- Alarmy techniczne z podaniem przyczyny
- Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych
Drukowanie
- Wbudowana drukarka termiczna
- Wydruki na papierze termicznym o szerokości 80 mm
- Wydruki na żądanie
- Wydruki automatyczne
- Zapamiętywanie i drukowanie 250 raportów z defibrylacji
- Pamięć z możliwością wydruku 24 godzinnych trendów monitorowanych parametrów
- Możliwość przenoszenia danych przez kartę pamięci
- Gwarancja 6 miesięcy

Zamawiajacy nie dopuszcza.

SIWZ
VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin dostawy - do 4 tygodni od daty podpisania umowy dla zadań od numeru 1 do 22 i zadań od numeru 25 do numeru 29.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na: do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor SPZZOD w Augustowie
Krystyna Wilczewska