Załącznik nr 2
Zadanie nr 1

Materace przeciwodleżynowe – 6 szt.

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Parametr wymagany	Parametr oferowany
Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy, z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod kątem niniejszej dostawy.		TAK
Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.		TAK
System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.		TAK
Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm ±0,5cm		TAK
Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-25 minut modułem nie większym niż 5 minut.		TAK
Funkcja System przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą dwóch zaworów wbudowanych w materac po obu jego stronach w sekcji stóp (nie w pompie). Zawory w kolorze odmiennym od zaworu CPR.		TAK
Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym		TAK
Materac zbudowany z 20-22 komór: 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.		TAK
Komory poprzeczne materaca umieszczone w jednej warstwie w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.		TAK
Wysokość każdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”).		TAK
Nieaktywny (nienapompowany) system rotacji/przechyłów nie wpływa na wysokość całego materaca.		TAK
Całkowita wysokość materaca 13cm ±0,5cm		TAK
Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem.		TAK
Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21 lub IP42		TAK
Pompa wyposażona w blokadę panelu sterowania uruchamiającą się samoczynnie po 30 sekundach od wprowadzenia zmian w ustawieniach.		TAK
Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania.		TAK
Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa alarmów z funkcją wyciszenia. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza).		TAK
Materac w całości pneumatyczny (bez warstw piankowych, gąbkowych itp.) kładziony na spodni materac gąbkowy.		TAK
Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR zlokalizowanego w sekcji głowy. Zawór w kolorze czerwonym.		TAK
Limit wagi pacjenta min. 200kg		TAK
Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.- tryb transportowy		TAK
Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem		TAK
Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno)		TAK
Zasilanie 230V 50Hz, pobór mocy do 8W		TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 2

Zintegrowany system do higieny ciała – 2 szt.
Zintegrowany system do higieny ciała 2 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wózek transportowo-kąpielowy przeznaczony do transportu i kąpieli osób niepełnosprawnych ruchowo		TAK
Konstrukcja malowana proszkowo		TAK
Wanna wykonana z PCV		TAK
W zestawie wodoodporna poduszka		TAK
Konstrukcja wyposażona w odpływ		TAK
Cztery odbojniki po jednym w każdym rogu		TAK
Na wyposażeniu odchylane barierki boczne i barierki czołowe ze stali nierdzewnej		TAK
Wysokość regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego		TAK
Koła z blokadą indywidualną		TAK
Jedno z kół – koło kierunkowe		TAK
Obudowa dolnej części ramy z materiału ABS		TAK
Szerokość całkowita 700 mm (+/- 30mm)		TAK
Długość całkowita 2000 mm (+/- 30mm)		TAK
Wysokość całkowita 800-1200 mm (+/- 30mm)		TAK
Szerokość dna wanny 550 mm (+/- 30mm)		TAK
Długość dna wanny 1850 mm (+/- 30mm)		TAK
Wysokość do dna wanny 470-850 mm (+/- 30mm)		TAK
Waga urządzenia 66kg (+/- 2 kg)		TAK
Dopuszczalne obciążenie wanny min. 180 kg		TAK
Koła o średnicy 200 mm z indywidualną blokadą		TAK

Załącznik nr 2

Zadanie nr 3

Waga do podnośnika transportowego 1 szt.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2	Dokładność do 100 g	TAK
3	Zakres pomiarowy 180 kg	TAK
4	Czytelny wyświetlacz LCD	TAK
5	Obudowa z tworzywa ABS	TAK
6	Częstotliwość pomiarów 5 Hz	TAK
7	Zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V AA	TAK
8	Czas pracy ciągłej do 300 h	TAK
9	Funkcje : tara, HOLD	TAK
10	Masa własna do 0,5 kg	TAK
11	Świadectwo wzorcowania PCA

Załącznik nr 2

Zadanie nr 4

Macerator – 1 szt.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2	Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych i innych wkładów higienicznych	TAK
3	Wymiary maksymalne 940(wys.) x 620 (gł) x 430 (szer.) mm ±5mm	TAK
4	Waga do 85kg	TAK
5	Wydajność 2 duże pieluchy lub 4 małe pieluchy na max. 125 sekundowy cykl pracy	TAK
6	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego	TAK
7	Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni	TAK
8	Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni	TAK
9	Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie	TAK
10	Bęben: stal nierdzewna
11	Głowica tnąca: stal nierdzewna
12	Ochrona przed przeciążeniem: automatyczne bezpieczniki przeciążenia silnika i pompy
13	Zużycie wody na cykl: max. 30l zimnej
14	Max czas cyklu: 125 sek.
15	Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne
16	Napięcie zasilania: 400 V, moc 1,3kW
17	Wysokość załadunku – max. 90cm od podłogi
18	Zabezpieczenia urządzenia: / -Czujnik zamknięcia pokrywy / -Czujnik braku wody / -Czujnik zablokowania dopływu / Zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia
19	Doprowadzenie wody ze standardowej instalacji wodnej poprzez filtr wstępny do zaworu elektromagnetycznego
20	Informacje o usterkach za pomocą czytelnych diod LED
21	Certyfikat CE
22	Autoryzowany serwis na terenie Polski

Załącznik nr 2

Zadanie nr 5
Sprzęt na czystą i brudną bieliznę - 2 szt. / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)		Parametr wymagany
Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny z szafką, dwiema półkami oraz jednym stelażem na odpady		TAK
Szafka otwarta bez drzwiczek		TAK
Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS w kolorze szarym		TAK
Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty		TAK
Kolor płyty meblowej - minimum 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego		TAK
Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia		TAK
Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm		TAK
Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu		TAK
Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu		TAK
Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik		TAK
Wózek wyposażony w jedną obręcz na odpady		TAK
Obręcz do worka na odpady wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie		TAK
Wymiary szafki wraz z bandami: - długość: 550 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm)		TAK
Wymiary całkowite wózka: - długość: 1050 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość 1080 mm (+/- 20 mm)		TAK
Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego		TAK
Rok produkcji 2021		TAK

Załącznik nr 2

Zadanie nr 6

Skaner laserowy wraz ze sterownikami

Lp.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
3.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
4.	Regulacja mocy ( tempa dawkowania ) w zakresie 20 – 100 %	TAK
5.	Precyzyjny pomiar mocy sond	TAK
6.	Emisja światła ciągła i impulsowa	TAK
7.	3 tryby pracy skanera R, IR oraz R + IR	TAK
8.	Ustawienie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2	TAK
9.	Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu	TAK
10.	Licznik czasu pracy sterownika i sond	TAK
11.	Dowolny kształt pola zabiegowego	TAK
12.	Automatyczne przeliczanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego	TAK
13.	Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach	TAK
14.	Funkcja offset – przesuwanie pola zabiegowego	TAK
15.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK
16.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 7
Laptop – 3 szt.

Lp.	Nazwa podzespołu/ parametry	Opis minimalnych wymagań	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Typ	Komputer przenośny	TAK
2.	Procesor	4 rdzenie, 8 wątków, min. 2.40 GHz, min. 8MB cache	TAK
3.	Pamięć RAM	8 GB z możliwością rozbudowy / (z obsługą min. do 16GB)	TAK
4.	Dysk twardy	Dysk SSD min 240 GB oraz Dysk HDD min 512GB	TAK
5.	Napęd	brak	TAK
6.	Karta graficzna	zintegrowana	TAK
7.	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną / Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)	TAK
8.	Obudowa	Przekątna ekranu 15,6” / Wbudowane głośniki stereo / Wbudowany mikrofon / Wbudowana kamera	TAK
9.	Zasilacz	Dostarczony przez producenta	TAK
10.	Klawiatura / touchpad	Układ klawiatury QWERTY / Wydzielona klawiatura numeryczna / Wielodotykowy, intuicyjny touchpad	TAK
11.	System operacyjny	Licencja na system operacyjny pozwalający na integracje komputera w środowisku AD / Fabrycznie preinstalowany przez producenta oferowanego komputera system operacyjny.	TAK
12.	Wymagania dodatkowe	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 7
Drukarka - 2 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Technologia druku laserowa	TAK
3.	Maksymalna rozdzielczość 1200 x 1200 DPI	TAK
4.	Maksymalny rozmiar wydruku A4 – 21 x 29,7	TAK
5.	Obsługiwane rozmiary papieru A4, A5, A6	TAK
6.	Prędkość druku czarno – białego 30 stron na minutę	TAK
7.	Możliwość dwustronnego drukowania automatycznie	TAK
8.	Druk czarno - biały	TAK
9.	Skanowanie – rozdzielczość skanera 1200 x 1200	TAK
10.	Kopiowanie – rozmiar kopii A4	TAK
11.	Funkcje – skanowanie, drukowanie, kopiowanie	TAK
12.	Interfejs : LAN ( Ethernet ), USB, ADF	TAK
13.	Rozdzielczość optyczna – osi x 600 DPI	TAK
14.	Połączenie : LAN, USB	TAK
15.	Podajnik papieru 250 szt.	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 8

MEBLE DO DYŻURKI	- SZAFKA POD ZABUDOWĘ UMYWALKI 50 CM, CIĄG Z SZAFEK STOJĄCYCH WYSOKOŚĆ 80 CM., SZEROKOŚĆ 2 X 80 CM., GŁĘBOKOŚĆ 50 CM. KAŻDA DWUDRZWIOWA Z 2 PÓLKAMI WEWNĄTRZ, ZAMYKANE NA KLUCZYK. / -LADA Z NADSTAWKĄ 200 CM. DŁUGOŚCI, SZEROKOŚĆ 60 CM., WYSOKOŚĆ 80 CM. / - 4 KONTENERKI Z SZUFLADĄ ZAMYKANĄ NA KLUCZ I 1 SZAFKĄ Z DWIEMA PÓŁKAMI, ZAMYKANA NA KLUCZ. / -DRUGA ŚCIANA SZAFA W ZABUDOWIE DŁUGOŚĆ OK. 200 CM.GŁĘBOKOŚĆ 50 CM., WYSOKOŚĆ 270 CM. 2 DRZWI PRZESUWNE, ZAMYKANE NAK KLUCZ, WYKONANE Z PŁYTY WIÓROWEJ 18 MM,WEWNĄTRZ PO 6 PÓŁEK, JEDEN SŁUPEK 80 CM. PODWÓJNE DRZWI, GŁĘBOKOŚĆ 50 CM., WYSOKOŚĆ 270 CM. DZIELONY NA PÓŁ ZAMYKANE NA KLUCZ.
MEBLE W ZABUDOWIE NA LEKI I SPRZĘT POKOJU ZABIEGOWEGO	Zabudowa dłuższej ściany na długości około 450 cm. Szafki wiszące na całej długości , dwudrzwiowe , wszystkie zamykane na kluczyk w tym : wysokość 70 cm dla 3 x 80 cm., 2 x 60 cm. i jedna stojąca na blacie z przeszklonymi drzwiami szerokość 80 cm., wysokość 120 cm. Dół - szafki stojące wysokość 80 cm. i głębokość 60 cm. Z regulowanymi nóżkami. W tym 4 szafki 80 cm. , 2 po 60 cm. z czego jedna szafka 60 cm. i jedna 80 cm. z szufladami na prowadnicach .Pozostałe dwudrzwiowe wszystkie zamykane na kluczyk z dwoma pólkami wewnątrz. / Krótsza ścianka – zabudowa zlewu jednokomorowego z ociekaczem szerokość 80 cm. Wysokość wszystkich szafek 80 cm, głębokość 60 cm. Trzy szafki 60 cm. Dwudrzwiowe I jedna 40 cm. pojedyńcze drzwi wewnątrz po 2 półki. Wiszące trzy po 60 cm.. jedna 40 cm., jedna 80 cm. Oraz jedna 50 cm. Wszystkie zamykane na klucz , dwudrzwiowe.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 9

Mikrofalówka – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Talerz obrotowy	TAK
3.	Wspornik talerza obrotowego	TAK
4.	Bezpieczny system zamykania drzwiczek	TAK
5.	Magnetron	TAK
6.	Panel sterujący	TAK
7.	Regulator mocy i programu	TAK
8.	Minutnik	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 9

Czajnik – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021	TAK
2.	Pojemność min. 1,5 l	TAK
3.	Moc min. 2200 W	TAK
4.	Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody	TAK
5.	Bezpiecznik termiczny	TAK
6.	Element grzewczy – płaska grzałka płytowa	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 10

Poduszki – 6 szt.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 11

Sonda prysznicowa ( laser ) – 1 szt.

L.p.	Opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021	TAK
2.	Sonda prysznicowa R/IR „2 w 1“ 240 + 500 = 740 mW ( 660/808 nm )	TAK
3.	Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
4.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
5.	Regulacja mocy ( tempa dawkowania ) w zakresie 20 – 100 %	TAK
6.	Precyzyjny pomiar mocy sond	TAK
7.	Emisja światła ciągła i impulsowa	TAK
8.	Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu	TAK
9.	Licznik czasu pracy sterownika i sond	TAK
10.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych	TAK
11.	Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56	TAK
12.	Procedury zabiegowe dla skanera - 30	TAK
13.	Procedury zabiegowe dla sond punktowych - 30	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 11

Okulary do lasera – 1 szt.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 12

Lodówki małe zabiegowe – 2 szt.

LODÓWKA MAŁA ZABIEGOWA / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
24/7 automatyczne rejestrowanie danych temperatury, które można pobrać za pomocą karty micro SD lub za pomocą gniazda USB	TAK
Alarm awarii zasilania	TAK
Alarm wysokiej temperatury	TAK
Alarm niskiej temperatury	TAK
Chłodzenie wspomagane wentylatorem	TAK
Port dostępu	TAK
Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku	TAK
Bez amoniaku	TAK
Światło wewnętrzne	TAK
Karta micro SD lub wejście gniazda USB do przesyłania danych temperatury do komputera	TAK
Pojemność ok 70 litrów	TAK
Zakres temp. +2°C do +8°C	TAK
Temp. Robocza +5°C	TAK
Min 3 półki	TAK
Waga ok 35 kg.	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 12

Lodówka socjalny – 1 szt.

Lodówka socjalna / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametry wymagane	Parametry oferowane
Lodówka wolnostojąca	TAK
Pojemność lodówki ok 320 L	TAK
Zmiana kierunku otwierania drzwi	TAK
Sterowanie- mechaniczne	TAK
Sposób rozmrażania –automatyczny	TAK
Półki szklane	TAK
Ilość półek min. 5	TAK
Klasa efektywności energetycznej min. A+	TAK
Poziom hałasu max. 40 [db]	TAK
Regulowane nóżki z przodu	TAK
Wymiary zewnętrzne: / - Szerokość 59, cm (+/-20mm) / -Głębokość 64, cm (+/-20mm) / - Wysokość 167 cm (+/-20mm)	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 12

Lodówka na odpady medyczne – 2 szt.

Lodówka na odpady medyczne / Oferowany model/nazwa handlowa ……………………………………… / Producent: ………………………………………………………… / Rok produkcji……………………………………………………
Wymagane parametry i funkcje / (wartości minimalne wymagane)	Parametry wymagane	Parametr oferowane
Lodówka wolnostojąca	TAK
Pojemność lodówki ok 320 L	TAK
Zmiana kierunku otwierania drzwi	TAK
Sterowanie- mechaniczne	TAK
Sposób rozmrażania –automatyczny	TAK
Półki szklane	TAK
Ilość półek min. 5	TAK
Klasa efektywności energetycznej min. A+	TAK
Poziom hałasu max. 40 [db]	TAK
Regulowane nóżki z przodu	TAK
Wymiary zewnętrzne: / - Szerokość 59, cm (+/-20mm) / -Głębokość 64, cm (+/-20mm) / - Wysokość 167 cm (+/-20mm)	TAK